# PROTOCOLO DE CALIBRACIÓN
Sondas agrometeorológicas DTA-SHT4x
(Diseño experimental)

# 2025

## Objetivo y alcance

- Objetivo principal: Calibrar las sondas DTA-SHT4x, basada en el sensor capacitivo HW-390, relacionando su salida analógica con el contenido volumétrico de agua del suelo (ϴv), determinado únicamente con volúmenes de suelo y agua medidos con recipientes graduados.

- Alcance práctico: Método rápido, económico y portable, con control mínimo de variables clave (densidad aparente, temperatura, salinidad, voltaje) y procedimientos claros para técnicos.

Enfoque: cero horno ni balanza, todo por volúmenes conocidos, drenaje como referencia práctica de capacidad de campo, y curvas de calibración con mezclas a porcentajes definidos. Experimento profesional y ligero, optimizado para replicabilidad y documentación en campo.

## Fundamentos y definiciones

- Contenido volumétrico de agua:

ϴv=VaguaVsuelo

- Capacidad de campo (referencia práctica en mini-columna): Punto en el que cesa el drenaje visible tras un periodo estandarizado de espera, usando aportes por incrementos pequeños y registro del drenado.

- Porcentaje de humedad objetivo:

% agua = 100 * ϴv

- Relación mediciones–lecturas: Crear curva Vout o ADC vs ϴv y su inversa para estimar humedad a partir del sensor.

## Materiales y montaje

- Recipientes de suelo:

  - Vasos rígidos perforados: ∅ 6–8 cm, 3 orificios de 2–3 mm en fondo.

  - Papel filtro o tela no tejida: Evita pérdida de finos.

- Medición de agua:

  - Jarras/pipetas/jeringas graduadas: Incrementos de 1–10 mL.

  - Copa colectora de drenaje: Graduada para medir volumen drenado.

- Sensor y electrónica:

  - HW-390 + microcontrolador: ADC estable.

  - Fuente regulada: 5.0 V o 3.3 V estable; masa común; cables cortos (<30 cm).

- Control básico:

  - Termómetro: Suelo/agua.

  - Medidor EC/TDS: Salinidad del agua.

  - Regla/calibre: Altura de columna y profundidad del sensor.

- Montaje del mini-sistema:

  - Forrado: Fondo del vaso con papel filtro; opcional capa fina de grava.

  - Sensor: Insertar HW-390 al centro, profundidad fija (p. ej. 4 cm), sin tocar el fondo.

  - Estabilidad: Evitar vibraciones; mantener cables cortos; registrar temperatura y EC.

## Diseño experimental

### Tratamientos y replicación

- Suelos y volúmenes:

  - Texturas: Idealmente 2 (ej. franco-arenoso y franco-arcilloso).

  - Volúmenes: 100 mL (solo prueba de hipótesis), 300 mL, 400 mL, 500 mL.

  - Replicación: 3–5 repeticiones por combinación suelo–volumen.

- Series de humedad objetivo (mezclas):

  - Curva principal: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, saturado.

  - Validación fina: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%.

  - Checks en días distintos: Repetir 10%, 30%, 50% para verificar estabilidad.

- Aleatorización:

  - Orden de medición: Aleatorio para reducir sesgos por temperatura/voltaje.

### Procedimiento práctico por fases

#### Fase A. Determinar “capacidad de campo” en mini-columna

- Preparación de suelo:

  - Homogeneidad: Romper terrones, retirar raíces/piedras.

  - Carga del volumen: Llenar el vaso al volumen objetivo Vsuelo (usar marca interna o control por altura).

  - Asentamiento estándar: Tres golpes ligeros en la pared del vaso para uniformidad.

- Aporte por incrementos y drenaje:

  - Incrementos pequeños: Añadir agua destilada a temperatura ambiente en pasos de 5–10 mL, distribuyendo uniforme.

  - Observación de drenaje: Tras cada incremento, esperar 2–5 min. Cuando aparezca goteo, continuar hasta que el goteo cese y mantener 10 min sin goteo.

- Registro volumétrico:

  - Volumen aplicado total: Vaplicado.

  - Volumen drenado total: Vdrenado medido en la copa colectora.

  - Agua retenida a CC:

Vcc = Vaplicado - Vdrenado

  - Contenido volumétrico a CC:

ϴv,cc=VccVsuelo
Consistencia entre volúmenes:

  - Comparativa: Repetir en 300, 400 y 500 mL; comparar ϴv,cc. La variación esperada por volumen debe ser baja si el método es estable.

#### Fase B. Preparar mezclas a porcentajes objetivos

- Cálculo directo de agua a añadir:

  - Para cada objetivo ϴv:

Vagua objetivo = ϴv * Vsuelo

  - Ejemplo: Para 400 mL de suelo y 30%: Vagua = 0.30 * 400 = 120 mL.

- Mezcla y reposo:

  - Homogeneización: Añadir el agua en 2–3 porciones, mezclar por capas y plegados suaves.

  - Reposo: 10–15 min para distribución; evitar charcos superficiales.

#### Fase C. Medición con HW-390

- Lecturas por punto:

  - Estabilización: 2–3 min por muestra; registrar 3 lecturas de Vout o ADC.

  - Condiciones: Registrar temperatura del suelo, EC del agua usada y voltaje en bornes del HW-390.

- Repetición y orden aleatorio:

  - Replicas: 3–5 por punto.

  - Orden: Aleatorizar los porcentajes para reducir deriva.

## Control de calidad y mejoras clave

- Uniformidad de densidad aparente:

  - Etiqueta: Documentar técnica de llenado y golpes; mantener igual entre réplicas. Diferencias de compactación afectan ϴv y la respuesta capacitiva.

- Temperatura:

  - Meta: 20–25 °C. Si varía >2 °C entre puntos, anotar para corrección post-hoc.

- Salinidad/EC:

  - Agua de baja EC: Preferir destilada o filtrada; anotar EC. Salinidad puede desplazar la curva capacitiva.

- Voltaje estable:

  - Medición directa: Registrar el voltaje real en cada sesión; variaciones cambian Vout.

- Tiempo a “capacidad de campo”:

  - Estándar reproducible: 10 min sin goteo visible tras el último incremento. Registrar Vdrenado.

- Posición del sensor:

  - Profundidad constante: Fijar a 4 cm (o la elegida) para todas las mediciones.

## Registro de datos

- Hoja por punto de medición:

  - Identificación: Fecha, suelo (textura), volumen Vsuelo, técnica de asentamiento.

  - Condiciones: Temperatura, EC del agua, voltaje.

  - Capacidad de campo: Vaplicado, Vdrenado, Vcc, ϴv,cc.

  - Muestra objetivo: ϴv objetivo, Vagua calculado, notas de homogeneidad.

  - Sensor: Tres lecturas de Vout/ADC, media y desviación estándar.

## Análisis y curva de calibración

- Ajuste por suelo (y densidad similar):

  - Modelo lineal inicial:

Vout = a + b * ϴv

  - Modelo cuadrático opcional:

Vout = a + b * ϴv + c * ϴv2

  - Selección: Elegir el más parsimonioso con residuos aleatorios y buen (R2).

- Validación cruzada:

  - Checks de 10%, 30%, 50% en días distintos: Error dentro de ±3–5 puntos porcentuales es razonable para uso operativo.

- Ecuación inversa (operativa):

  - Estimación en campo:

ϴv = f -1 (Vout)

  - Bandas: Publicar rango con menor error (ej. 10–50%).

- Correcciones prácticas:

  - Temperatura: Si se observa dependencia,

Vout corr = Vout - kT * (T – 25)

  - Salinidad: Si EC alta desplaza la curva, definir factor corrector o curva alternativa.

## Checklist rápido para hoy

- Preparación:

  - Suelo: Homogeneizar y retirar restos.

  - Vasos: Tres volúmenes (300, 400, 500 mL) con filtro.

  - HW-390: Profundidad fija; fuente estable; medir voltaje.

  - Condiciones: Medir temperatura y EC del agua.

- Capacidad de campo:

  - Incrementos: Añadir agua (5–10 mL), registrar (V_{aplicado}), colectar Vdrenado.

  - Cálculo: ϴv,cc = (Vaplicado – Vdrenado) / Vsuelo.

- Curva principal:

  - Mezclas: Preparar 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, saturado.

  - Lecturas: 3 por punto, con condiciones registradas.

- Validación:

  - Fina: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%.

  - Checks en otro momento: Repetir 10%, 30%, 50%.

## Pequeñas mejoras que elevan la precisión sin complicar

- Marcadores internos de volumen: Trazar líneas dentro del vaso para asegurar Vsuelo consistente.

- Distribución del agua: Usar jeringa para repartir en anillos y evitar canales preferentes.

- Reposo corto estándar: 10–15 min tras mezclar, antes de medir el sensor.

- Plantilla impresa: Tabla de cálculo rápida para Vagua por cada Vsuelo y porcentaje objetivo.

- Blindaje ligero del sensor: Laca protectora en zonas no sensibles para reducir interferencias por salpicado y humedad superficial.